Phụ lục 1

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CƠ BẢN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN LẦN 1 NĂM 2024 CHO CƠ SỞ ĐÊ LA THÀNH – BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

| STT | Tên thiết bị | ĐVT | SL | Tính năng kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống kính hiển vi phẫu thuật thần kinh | Hệ thống | 1 | 1. Yêu cầu cấu hình: - Hệ thống máy chính: + Chân đế và cánh tay, tay cầm điều khiển: 01 bộ. + Bàn đạp điều khiển: 01 cái. + Màn hình tích hợp: 02 cái. - Hệ thống quang học: + Ông kính đôi cho PTV chính: 01 bộ. + Ống kính đôi cho PTV phụ đối diện: 01 bộ + Ống kính đôi cho PTV phụ hướng bên trái/phải: 01 bộ. + Thị kính: 06 chiếc - Nguồn sáng: 01 bộ. - Camera và bộ ghi hình: 01 bộ. - Dụng cụ nội soi vi thăm dò tích hợp: 01 bộ. 2. Chỉ tiêu kỹ thuật: Các tính năng chung - Có thể kết nối với hệ thống định vị phẫu thuật thần kinh sọ não - Có chức năng ghi nhớ vị trí phẫu trường. - Có chức năng khóa điểm phẫu thuật - Có chức năng lấy nét tự động bằng 1 nút bấm, cơ chế lấy nét bằng laser - Có chức năng tự động triệt tiêu rung động từ bên ngoài - Có chức năng tự động hút chân không bao trùm kính. 2.1 Hệ thống chân đế và cánh tay - Chân đế vững chắc, hệ thống cánh tay có thể điều chỉnh linh hoạt. 2.2 Bàn đạp Bàn đạp điều khiển loại không dây, có thể cài đặt 14 chức năng 2.3 Màn hình - Có chức năng điều khiển và hiển thị - Màn hình tích hợp: ≥ 24 inch, độ phân giải ≥ 1024×720 pixels, có thể thiết lập, điều chỉnh các thông số. 2.4 Hệ thống quang học - Các ống kính: + Ông kính đôi cho PTV chính có thể gấp gọn, gập góc 0-360o :01 bộ. + Ống kính đôi cho PTV phụ đối diện có thể gấp gọn, gập góc 0-360o:01 bộ + Ống kính đôi cho PTV phụ hướng bên trái/phải, gập góc 0-180o : 01 bộ. - Thị kính: loại trường nhìn rộng, độ phóng đại 12.5x - Hệ thống quang học: có chức năng lấy nét, phóng đại điều chỉnh bằng motor. 2.5 Nguồn sáng - Bóng Xenon hoặc LED - Công suất ≥300W - Có bóng đèn thay thế công suất tương đương - Có tính năng tự động thay sang bóng đèn dự phòng khi hết thời gian sử dụng 2.6 Camera và bộ ghi hình - Hệ thống Camera: Độ phân giải ≥ 3840 × 2160 pixel - Bộ ghi hình tích hợp 2.7 Dụng cụ nội soi vi thăm dò cầm tay - Bổ sung cho hình ảnh trong phẫu thuật, cho phép PTV quan sát các khu vực chưa khám phá trong quá trình phẫu thuật. Phẫu thuật viên có thể quan sát góc và loại bỏ các điểm mù - Đường kính đầu khoảng 3.6mm - Góc quan sát: 45 độ - Có thể hấp tiệt khuẩn - Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixels. |
| 2 | Hệ thống định vị thần kinh sọ não | Hệ thống | 1 | 1. Yêu cầu cấu hình: Máy tính điều khiển tích hợp xe đẩy: 01 bộ Camera hồng ngoại tích hợp xe đẩy: 01 bộ Màn hình điều khiển và màn hình hiển thị: 02 cái Bộ phát định vị điện từ: 01 bộ Bộ phần mềm định vị phẫu thuật: 01 bộ Bộ dụng cụ đăng ký và định vị phẫu thuật: 01 bộ Dụng cụ đăng ký không chạm vào bệnh nhân: 01 cái Bộ dụng cụ sinh thiết não: 01 bộ Vật tư tiêu hao: 01 bộ Bộ khung cố định đầu: 01 bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật: Máy tính điều khiển tích hợp xe đẩy: Bộ vi xử lý Intel Core i3-9100T, 2,2 GHz trở lên Bộ nhớ trong (RAM): ≥ 16 GB Ổ cứng SSD ≥ 400 GB Camera hồng ngoại tích hợp xe đẩy: Thay đổi được độ cao Tích hợp đèn laser định hướng Khoảng cách nhìn ≥ 300cm Camera có tích hợp đèn laser định hướng điểm giữa trường nhìn Màn hình cảm ứng độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixels. Bộ phần mềm định vị phẫu thuật: Quản lý dữ liệu bệnh nhân Định vị sọ não Đăng kí bệnh nhân sọ não Đăng kí dụng cụ định vị Đăng kí bề mặt bệnh nhân sọ não Hòa trộn hình ảnh Lập kế hoạch thần kinh chức năng DTI Cho phép đăng ký Cho phép quá trình đăng ký bằng cách chạm vào da bệnh nhân bằng công cụ có cảm biến da Công nghệ cho phép đăng ký dựa vào các tọa độ điểm 3D bằng công cụ đăng ký đèn không chạm da bệnh nhân Thông tin đăng ký được hiển thị bằng cả hình ảnh và âm thanh. Có khả năng kết nối kỹ thuật số với siêu âm trong mổ. Có thể sử dụng mà không cần đăng ký và cân chỉnh từng đầu dò. Bộ khung cố định đầu: Có thể điều chỉnh xoay 360o bộ gá sọ. Vật liệu bằng thép không gỉ hoặc tương đương. Giá đỡ móng ngựa có thể điều chỉnh độ rộng phù hợp kích thước sọ bệnh nhân. |
| 3 | Máy gây mê kèm thở dùng trong phòng cộng hưởng từ | Cái | 1 | 1. Yêu cầu cấu hình Máy giúp thở đồng bộ với máy mê: 01 máy Bộ dây dẫn cấp khí O2 và khí nén: 01 chiếc/mỗi loại Bình bốc hơi Sevoflurane: 01 bình Bộ giảm độ ẩm bên trái, bên phải: 01 bộ Bộ dây thở kèm bóp bóng, mặt nạ gây mê cho trẻ lớn và trẻ nhỏ sử dụng nhiều lần: 01 bộ Cảm biến ôxy: 01 chiếc Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần: 05 chiếc Dây dẫn khí thải mê dài 5m: 01 bộ Hệ thống xe đẩy 4 bánh dùng trong MRI, có phanh hãm, đồng bộ Can vôi sôđa 5 lít: 01 can 2. Chỉ tiêu kỹ thuật - Hệ thống máy chính Máy gây mê giúp thở sử dụng cho trẻ em đến người lớn. Thích hợp cho gây mê dòng thấp Dùng trong môi trường từ tính, tương thích với hệ thống MRI 3,0 Tesla. Tích hợp ắc quy trong với thời gian hoạt động ≥ 45 phút khi mất nguồn cung cấp chính. - Các mode thở: Thông khí kiểm soát thể tích Thông khí kiểm soát áp lực Thông khí hỗ trợ áp lực (PS) Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì hỗ trợ áp lực (SIMV/PS) Bóp bóng bằng tay Bệnh nhân tự thở - Dải điều chỉnh các thông số máy thở: Tần số thở: Từ ≤ 4 đến ≥ 60 nhịp/phút Áp lực dương cuối kỳ thở ra (PEEP): Từ 0 đến ≥ 20 cmH2O Tỷ lệ thở vào thở ra (Ti:Te): Từ ≤ 1:4 đến ≥ 4:1 Giới hạn áp lực đường thở tối đa (Pmax): Từ ≤ 15 đến ≥ 70 cmH2O Tổng thể tích thở (Vt): Từ ≤ 20 – đến ≥ 1400 mL |
| 4 | Lồng chắn từ cho bơm tiêm điện, máy truyền dịch | Bộ | 1 | 1. Yêu cầu cấu hình Lồng chắn từ cho bơm tiêm điện, máy truyền dịch: 01 Cái Bơm tiêm điện sử dụng cùng lồng chắn từ: 04 cái Bộ cấp nguồn: 01 bộ Xe đẩy đồng bộ: 01 cái 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Kích thước: ≥ 60 × 60 × 190 cm Sử dụng cho tối thiểu 4 bơm tiêm điện hoặc máy truyền dịch Tương thích với hệ thống cộng hưởng từ 3,0 Tesla Tỉ trọng từ tính tối đa: ≥ 20 mT Thời lượng pin: ≥ 10h |
| 5 | Máy X-Quang C-Arm | Cái | 1 | Yêu cầu cấu hình Hệ thống cánh tay C Hệ thống chuẩn trực Hệ thống xử lý Bộ nguồn Bóng phát tia Tấm nhận ảnh phẳng Phần mềm hiện thị xử lý hình ảnh Bộ áo chì, yếm cổ chì Chỉ tiêu kỹ thuật Bộ nguồn Công suất tối đa đầu ra: ≥ 2,0 kW Cường độ dòng ở chế độ ảnh đơn: từ ≤ 5 mA đến ≥ 20 mA Tốc độ khung hình: từ ≤ 0,5 đến ≥ 15 f/s (30f/s trong chế độ liên tục) Bóng phát tia Loại anode hai tiêu điểm hoặc tốt hơn Tản nhiệt anode: ≥ 35000 HU/ phút Khả năng trữ nhiệt của anode: ≥75000 HU Thời gian chiếu tăng sáng không gián đoạn tối đa: ≥ 50 phút ở công suất 300 W Tấm nhận ảnh phẳng Diện tích hoạt động: ≥ 20 x 20 cm Chất liệu: Si vô định hình với chất phát sáng Csl hoặc tương đương Kích thước điểm ảnh: ≤ 210 µm Tốc độ khung hình: ≥ 30 khung hình/giây |
| 6 | Hệ thống chụp SPECT-CT | Hệ thống | 1 | Yêu cầu cấu hình Hệ thống máy chính Khung máy SPECT Bộ đầu thu tín hiệu y học hạt nhân SPECT Khối thu hình CT Khoang máy CT (gantry) Hệ thống đầu thu CT Bóng phát tia X Bàn bệnh nhân Hệ thống máy tính điều khiển, thu nhận, hiển thị và xử lý hình ảnh Hệ thống máy tính trạm chuyên dụng để khảo sát và xử lý ảnh y học hạt nhân Các bộ chuẩn trực Bộ chuẩn trực năng lượng thấp độ phân giải và độ nhạy cao Bộ chuẩn trực tổng quát năng lượng cao Bộ chuẩn trực Pinhole Tủ hotlab và bộ thiết bị Chỉ tiêu kỹ thuật Khung máy SPECT Độ rộng khoang chụp: ≥ 70cm Detector tự động di chuyển theo trục xuyên tâm (vào/ra), xoay quanh gantry, thay đổi vị trí hình học giữa 180 độ và 90 độ và các hướng khác Có chức năng tự động di chuyển đầu thu giúp thuận tiện trong chụp ảnh SPECT toàn thân Bộ đầu thu Loại hai bộ đầu thu Trường quan sát ≥ 54 x 40 cm Khoang masy CT Tích hợp với khung máy SPECT thành một khối Khoang máy rộng: ≥ 70cm Hệ thống đầu thu CT Số dãy đầu thu vật lý: ≥ 8 Bàn bệnh nhân Có chức năng tự động định vị giúp đơn giản hoá trong setup bệnh nhân Dễ dàng quay bàn ra xa khỏi gantry Các bộ chuẩn trực Bộ chuẩn trực năng lượng thấp độ phân giải và độ nhạy cao (LEHRS) FOV: ≥ 54cm x 40cm Độ nhạy hệ thống đo tại 100mm với bộ chuẩn trực (đối với Tc-99m) trên mỗi đầu thu: ≥ 200 cpm/µCi Độ phân giải hệ thống FWHM đo tại 100mm với chuẩn trực: ≤ 7,5 mm Bộ chuẩn trực tổng quát năng lượng cao FOV: ≥ 54cm x 40cm Độ nhạy hệ thống đo tại 100 mm với bộ chuẩn trực (đối với nguồn I-131): ≥ 95 cpm/ µCi Độ phân giải hệ thống FWHM đo tại 100mm với chuẩn trực: ≤ 13,2 mm Bộ chuẩn trực Pinhole Cung cấp ≥ 3 pin hole (Inserts) với đường kính khác nhau Trường nhìn lớn nhất: ≥ 200 mm Độ nhạy thệ thống lớn nhất, đo tại 100mm: ≥ 258 cps/MBq hoặc ≥ 478 cpm/ µCi |
| 7 | Hệ thống CT Scanner ≥ 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 | Yêu cầu cấu hình (cho 1 máy) Hệ thống máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo Khung máy Bộ thu nhận ảnh Tủ điện cao thế Bóng phát tia X Bàn bệnh nhân Bộ máy thu nhận, điều khiển và xử lý hình ảnh, bao gồm 2 màn hình LCD 19” Chỉ tiêu kỹ thuật Hệ thống máy chính Các ứng dụng chụp tổng quát và nâng cao dùng trong thăm khám nhi khoa Phần mềm/chức năng lý ảnh nâng cao Khoang máy Tốc độ quay mọi chế độ chụp ( tổng quát, xoắn ốc, bụng,…) nhanh nhất: ≤ 0,5 giây/vòng Đường kính khoang máy: ≥ 700 mm Góc nghiêng khoang máy tối đa (±): ≤ 30 độ Bộ thu nhận ảnh Hệ thống đầu thu Loại đầu thu với vật liệu chất rắn cho thu nhận hình ảnh đa lát cắt Số dãy đầu thu: ≥ 32 dãy Số lát cắt/ vòng: ≥ 64 ảnh Khoảng bao phủ (độ rộng) các dãy đầu thu theo trục Z: ≥ 40 mm Tổng số phần tử đầu thu: ≥ 54,000 Số hình chiếu/ vòng quay 3600: ≥ 1900 Độ dày lát cắt xoắn ốc mỏng nhất: ≤ 0.625mm Tủ điện cao thế Dải điện thế: ≤ 80kV đến ≥140kV Công suất thực tủ phát tia: ≥ 55 kW Bóng phát tia X Dòng phát tia X: ≤ 10 mA đến ≥ 460 mA Khả năng trữ nhiệt thực của anode (khi không dùng bộ giải nhiệt): ≥ 7,0 MHU Tốc độ giải nhiệt (trung bình) của anode: ≥ 1.000 KHU/phút Tiêu điểm: + Tiêu điểm nhỏ: ≤ 0.7mm + Tiêu điểm lớn: ≤ 1.1 mm Thời gian phát tia quét xoắn ốc tối đa ≥ 120 giây Các thông số chụp/ quét, chất lượng hình ảnh Khoảng pitch lựa chọn chụp xoắn ốc cao nhất: ≥ 1.53 Đường kính trường nhìn: ≥ 500 mm Ma trận tái tạo ảnh: 1024 x 1024 Độ phân giải không gian (Spatial resolution) ở chế độ chụp 64 lát: ≤ 0,28 mm |
| 8 | Máy điện não đồ vi tính | Cái | 1 | Yêu cầu cấu hình (cho 01 máy): Máy điện não kèm phụ bộ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Bộ khuếch đại: 01 cái Bộ nguồn cách ly: 01 cái Bộ điều khiển và kích thích ánh sáng: 01 bộ Bộ phần mềm ghi và phân tích điện não: 01 bộ Đèn kích thích ánh sáng: 01 cái Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: Mũ lưới cao su theo máy: 03 chiếc (cỡ lớn, vừa, nhỏ) Điện cực điện não (điện cực gài): 24 chiếc Dây điện cực điện não: 24 chiếc Xe đẩy: 01 cái Bộ máy tính: 01 bộ Máy in: 01 cái Chỉ tiêu kỹ thuật: Bộ khuếch đại: Số kênh: ≥ 32 kênh Tần số lấy mẫu tối đa: ≥ 1000 Hz Kháng trở đầu vào: ≥ 100 MΩ Tần suất từ chối mẫu (CMRR) ≥ 100 dB Nhiễu đầu vào ≤ 1.5 µVp-p Phần mềm, tối thiểu có các tính năng: thu nhận và xem lại dữ liệu điện não, quản lý dữ liệu bệnh nhân. Bộ máy tính để bàn: CPU: ≥ Core i5 RAM: ≥ 8GB HDD: ≥ 1TB Chuột + bàn phím Ổ đĩa quang: DVD -RW Windows 10 bản quyền trở lên Màn hình LCD: ≥ 19 inch Máy in: in đen trắng, tốc độ in ≥ 12 trang/ phút |
| 9 | Hệ thống điện tim 16 kênh kèm phần mềm phân tích | Hệ thống | 2 | 1. Yêu cầu về cấu hình (Cho 1 hệ thống) Máy ghi điện tim 16 kênh và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 máy Mỗi máy bao gồm: Bộ cáp điện cực bệnh nhân: 01 bộ Bộ adaptor dùng với điện cực loại dán: 01 bộ Giấy ghi điện tim: 01 tập Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái Pin sạc đi kèm theo máy: 01 bộ Xe đẩy chính hãng: 01 cái Phần mềm quản lý, phân tích điện tim (Dùng cho 2 máy): 01 bộ Bộ máy tính : 01 bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Máy điện tim: Máy ghi đồng thời 16 đạo trình điện tim Có màn hình màu và điều khiển cảm ứng Bộ nhớ trong lưu được ≥ 200 bản ghi điện tim. Có chức năng lọc nhiễu Có khả năng thu nhận tín hiệu về rối loạn nhịp Phần mềm quản lý, phân tích điện tim: Có thể phân tích điện tim nhi khoa Kết quả ECG có thể được tự động so sánh ở dạng song song hoặc xếp chồng. Lưu trữ ≥ 500.000 bản ghi ECG Máy tính: Bộ xử lý: tối thiểu Intel Xeon 3.4 GHz, 8M Cache Bộ nhớ: ≥ 8GB Ổ cứng: ≥1TB Màn hình ≥ 21.5 inch; độ phân giải Full HD trở lên. Hệ điều hành: Window có bản quyền |
| 10 | Kính hiển vi soi ngược | Cái | 1 | 1. Yêu cầu về cấu hình Kính hiển vi soi ngược và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 máy Bao gồm: Thân kính: 01 cái Ổ gắn vật kính (mâm kính): 01 cái Đầu quan sát: 01 cái Thị kính: 02 cái Bộ vật kính vô cực chống quang sai màu (4X/5X, 10X, 20X, 40X): 01 bộ Bàn để mẫu kèm bộ phận giữ mẫu, bộ phận dịch chuyển mẫu : 01 cái Nguồn sáng: 01 cái Hệ thống quang học: 01 cái Bộ phận hiệu chỉnh tiêu cự: 01 cái Hộp tụ quang : 01 cái Bộ phụ kiện cho các phương pháp quan sát phản pha: 01 bộ Dây nguồn, bao che bụi: 01 bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật: Dùng cho kỹ thuật trường sáng, phản pha, nền đen, phân cực, DIC và huỳnh quang. Bộ phận quang học có chống mốc. Đầu quan sát : hai thị kính, nghiêng 45 độ, có cổng kết nối camera, điều chỉnh được khoảng cách giữa 2 đồng tử, điều chỉnh được diop. Thị kính: chống mốc, độ phóng đại 10X, quang trường rộng ≥ 22mm Bộ vật kính chống quang sai màu: tối thiểu gồm 4 loại 4X, 10X, 20X, 40X, là loại vật kính phẳng, tiêu sắc, vô cực, chống quang sai màu dùng trong kỹ thuật trường sáng, phản pha Vật kính 4X/5X: khẩu độ ≥ 0,1, khoảng cách làm việc ≥ 15mm. Vật kính 10X: khẩu độ ≥ 0,25, khoảng cách làm việc ≥ 5mm Vật kính 20X: khẩu độ ≥ 0,40, khoảng cách làm việc ≥ 1mm Vật kính 40X: khẩu độ ≥ 0,65, khoảng cách làm việc ≥ 0,5mm Nguồn sáng: LED, tuổi thọ ≥ 60.000 giờ sử dụng. Hệ thống quang học: hệ thống quang học vô cực. Có thể hiệu chỉnh tiêu cự tinh và thô Tụ quang: dùng cho kỹ thuật trường sáng, phản pha. |
| 11 | Kính hiển vi quang học (Đèn LED) | Cái | 3 | 1. Yêu cầu về cấu hình (Cho 1 cái) Kính hiển vi quang học và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 cái Bao gồm: Thân kính hiển vi: 01 cái Đầu quan sát hai mắt: 01 cái Thị kính: 02 cái Vật kính: 01 bộ Hộp tụ quang: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Hệ quang học: vô cực tiêu sắc chống quang sai màu, có chống mốc Nguồn sáng: LED, tuổi thọ ≥ 55,000 giờ, có thể cài đặt và ghi nhớ tự động cường độ sáng, tự động ngắt khi không sử dụng Đầu quan sát: góc nghiêng ≥ 25º, có thể điều chỉnh khoảng cách giữa đồng tử Thị kính : 10X/20, có điều chỉnh đi-ốp. Mâm gắn vật kính: ≥ 5 vị trí Bộ vật kính chống quang sai màu: tối thiểu gồm 4 loại 4X, 10X, 40X, 100X dùng dầu. Là loại vật kính phẳng, tiêu sắc, vô cực, chống quang sai màu dùng trong kỹ thuật trường sáng, gồm: + Vật kính 4X/5X khẩu độ ≥0.10 + Vật kính 10X/ khẩu độ ≥ 0.25 + Vật kính 40X/khẩu độ ≥ 0.65 + Vật kính 100X/ khẩu độ ≥ 1.25 Tụ quang: độ mở ≥ 1.25, có thể di chuyển lên xuống Tiêu cự: có thể điều chỉnh thô / tinh đồng trục Bàn để mẫu: có thể dịch chuyển theo trục X/Y Có màn hình LCD hiển thị thông số trạng thái |
| 12 | Hệ thống điện sinh lý sử dụng công nghệ lập bản đồ giải phẫu điện học 3D | Hệ thống | 1 | 1. Yêu cầu về cấu hình Hệ thống bao gồm các cấu hình đồng bộ sau: - Hệ thống thăm dò điện sinh lý bao gồm máy kích thích tim Hệ thống lập bản đồ giải phẫu điện học Khung từ trường Máy phát năng lượng cao tần Bơm truyền dịch làm lạnh Module cảm biến lực 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim Ghi và hiển thị đồng thời 120 kênh điện tim sử dụng truyền tải tín hiệu thông qua cáp quang Tốc độ lấy mẫu tối thiểu 32bit tăng độ phân giải tín hiệu Kích thích tim qua 4 kênh luôn chuyển. Máy kích thích có thể sử dụng điều khiển tại 2 vị trí thông qua màn hình cảm ứng hoặc bàn phím Phần mềm đủ option và cập nhật miễn phí thường xuyên Đồng bộ cùng hệ thống Giao diện kết nối với các thiết bị có chuẩn HL7, DICOM, hệ thống mạng bệnh viện. Hệ thống lập bản đồ giải phẫu điện học 3D Lập bản đồ giải phẫu điện học tích hợp 2D và 3D các buồng tim bằng công nghệ điện trở kết hợp từ trường, hiển thị điện tim dạng sóng và dạng bản đồ điện thế hoạt động 3 chiều theo cấu trúc buồng tim. Người sử dụng có thể lựa chọn chế độ làm việc phù hợp làm việc khi bắt đầu thủ thuật tùy cho các loại bệnh + Chế độ sử dụng điện trở làm nền tảng, xây dựng mô hình mô phỏng buồng tim sử dụng cho các ca hạn chế tối thiểu chiếu tia. + Chế độ sử dụng từ trường làm nền tảng, xây dựng mô hình mô phỏng buồng tim. Sử dụng cho các ca yêu cầu thời gian thủ thuật dài, phức tạp cần sự ổn định cao khi bệnh nhân di chuyển Có khả năng ghi nhận tín hiệu điện thế 360 độ để lập bản đồ mật độ điểm cao, chính xác. Tích hợp công nghệ loại bỏ tín hiệu far field. Tích hợp hình ảnh 3D từ MRI và MSCT Phần mềm với đầy đủ mọi option cập nhật của nhà sản xuất, miễn phí cập nhật thường xuyên. Đồng bộ cùng hệ thống Giao diện kết nối với các thiết bị có chuẩn HL7, DICOM, hệ thống mạng bệnh viện. Máy phát năng lượng cao tần Kết nối với bơm lạnh Kết nối với Module cảm biến lực Chế độ điều khiển: kiểm soát nhiệt độ và kiểm soát công suất Theo dõi liên tục thời gian thực các thông số đốt Chế độ hoạt động: liên tục hoặc ngắt quãng Các thông số cài đặt: Công suất, Nhiệt độ, Trở kháng, Thời gian đốt Tự động ngừng phát sóng RF nếu các thông số vượt quá các giới hạn đã cài đặt Bơm truyền dịch lạnh cho máy đốt cao tần, gồm có: Lưu lượng truyền dịch tối thiểu 1ml/phút Lưu lượng truyền dịch tối đa 40ml/phút Có khả năng phát hiện: Dịch truyền bị tắc Có bọt khí trong quá trình tự kiểm tra máy hoặc trong khi truyền dịch Có báo động khi : Dịch truyền bị tắc Phát hiện có bọt khí Giao tiếp với máy đốt bị lỗi Cảm biến áp lực không kết nối Cửa máy bị mở Kết nối đồng bộ với hệ thống thăm dò điện sinh lý Module cảm biến lực Khi được sử dụng với Catheter đốt cảm ứng lực hiển thị lực tiếp xúc Hỗ trợ hiển thị: Lực tiếp xúc thông qua công nghệ cáp quang Thông số tính toán kết hợp giữa lực và thời gian Thông số đốt kết hợp giữa thời gian, công suất và lực Phạm vi hiển thị lực: 0 đến 990 g Độ phân giải hiển thị lực: 1 g |

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CƠ BẢN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN LẦN 1 NĂM 2024 CHO CƠ SỞ QUỐC OAI – BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Tính năng kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị phòng mổ |  |  |  |
| 1 | Bàn mổ | Cái | 4 | 1. Yêu cầu về cấu hình (cho 1 Cái) Bàn mổ đa năng điện thủy lực và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ. Bao gồm: Thân bàn bao gồm cột trụ chứa bộ phận thủy lực, mặt bàn: 01 bộ Bảng điều khiển cầm tay + bảng điều khiển phụ dưới đế: 01 bộ Đệm bàn: 01 bộ Khung chắn gây mê: 01 chiếc Đỡ tay có đệm với bộ phận cố định: 02 cái Đai cố định thân: 01 chiếc 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Bàn mổ đa năng điện thủy lực gồm các bộ phận: Đỡ đầu, lưng và 2 tấm đỡ chân tách rời nhau được. Có bộ điều khiển cầm tay kéo dài và điều khiển trên chân bàn với các chức năng điều chỉnh điện thủy lực cho các tư thế: Điều khiển dốc bàn ngược / xuôi Điều khiển nâng / hạ mặt bàn Nghiêng bàn hai bên trái / phải Nâng / hạ phần lưng. Trượt dọc bàn Phanh: Cơ cấu phanh cơ, điện thủy lực |
| 2 | Dao mổ điện cao tần | Cái | 5 | Màn hình hiển thị các thông số cài đặt, báo động: loại LCD Có chức năng để phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật nội soi ổ bụng, phẫu thuật nội soi trong môi trường nước muối Có ≥ 02 cổng nối với tay dao đơn cực và ≥ 01 cổng nối với công tắc đạp chân đơn cực Có ≥ 01 cổng nối với tay dao lưỡng cực và ≥ 01 cổng nối với công tắc đạp chân lưỡng cực. Tần số hoạt động: ≥ 320 KHz Công suất cắt: ≥300W |
| 3 | Đèn mổ treo trần LED 2 nhánh ≥ 160.000Lux | Cái | 5 | 1. Yêu cầu cấu hình (Cho 1 cái) Đèn mổ treo trần LED 2 nhánh Hệ thống cánh tay treo trần cho đèn mổ: 01 bộ Bộ điều khiển tích hợp cho 2 nhánh: 2 bộ Vỏ bọc tay cầm điều khiển: 04 cái 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Gồm 2 chóa đèn LED có cường độ sáng ≥ 160.000 Lux Có bảng điều khiển tích hợp trên đầu đèn Điều chỉnh được độ sáng Có thể chọn các mức nhiệt độ màu khác nhau |
| 4 | Hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD (kèm 2 bộ dụng cụ phẫu thuật) | Hệ thống | 2 | 1. Yêu cầu cấu hình (Cho 1 Hệ thống) Bộ camera nội soi full HD: gồm bộ xử lý hình ảnh và đầu camera: 01 bộ Màn hình chuyên dụng Full HD: 01 cái Nguồn sáng tách rời hoặc tích hợp: 01 cái Máy bơm khí CO2: 01 cái Máy cắt đốt điện cao tần: cái Bộ dụng cụ nội soi nhi: 02 bộ (Mỗi bộ khoảng 40 mục) Xe đẩy máy: 01 cái 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Bộ camera nội soi Full HD: Độ phân giải tối đa: ≥ 1920 x 1080 pixels Phóng đại kỹ thuật số: ≥1,5x Đầu camera Full HD: Cảm biến CCD hoặc CMOS, có các nút bấm điều khiển có thể lập trình Nguồn sáng LED hoặc Xenon, có thể điều chỉnh độ sáng Màn hình Full HD: Kích thước màn hình: ≥ 27 inches Độ phân giải: ≥1920 x 1080 pixels Máy bơm khí CO2: + Có chế độ bơm khí cho trẻ em + Điều chỉnh áp lực trong ổ bụng: ≤ 3 - ≥25 mm Hg + Lưu lượng tối đa: ≥ 40 Lít/ phút Dao mổ điện cao tần: + Có chức năng để phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật nội soi ổ bụng, phẫu thuật nội soi trong môi trường nước muối + Màn hình hiển thị các thông số cài đặt, báo động: loại LCD + Có ≥ 02 ngõ ra đơn cực + Có ≥ 01 ngõ ra lưỡng cực +Tần số hoạt động : ≥ 320Hz + Công suất cắt: ≥300W |
| 5 | Hệ thống phẫu thuật nội soi 4K (kèm 2 bộ dụng cụ phẫu thuật) | Hệ thống | 1 | 1. Yêu cầu cấu hình Bộ camera nội soi 4K: gồm bộ xử lý hình ảnh và đầu camera: 01 bộ Màn hình chuyên dụng 4K: 01 cái Nguồn sáng tách rời hoặc tích hợp: 01 cái Máy bơm khí CO2: 01 cái Máy cắt đốt điện cao tần: cái Bộ dụng cụ nội soi nhi: 02 bộ (Mỗi bộ khoảng 40 mục) Xe đẩy máy: 01 cái 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Có chức năng hỗ trợ phẫu thuật với công nghệ huỳnh quang Bộ camera nội soi 4K: + Độ phân giải tối đa: ≥ 3840 x 2160 pixels + Phóng đại kỹ thuật số: ≥1,5x + Đầu camera 4K: Cảm biến CCD hoặc CMOS, có các nút bấm điều khiển có thể lập trình Nguồn sáng LED hoặc Xenon, có thể điều chỉnh độ sáng Màn hình 4K: Kích thước màn hình: ≥ 30 inches Độ phân giải: ≥ 3840 x 2160 pixels Máy bơm khí CO2: Có chế độ bơm khí cho trẻ em Điều chỉnh áp lực trong ổ bụng: ≤ 3 - ≥25 mm Hg Lưu lượng tối đa: ≥ 40 Lít/ phút Dao mổ điện cao tần: Có chức năng để phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật nội soi ổ bụng, phẫu thuật nội soi trong môi trường nước muối Màn hình hiển thị các thông số cài đặt, báo động: loại LCD Có ≥ 02 ngõ ra đơn cực Có ≥ 01 ngõ ra lưỡng cực Tần số hoạt động : ≥ 320Hz Công suất cắt: ≥300W |
| 6 | Hệ thống nội soi khí-phế quản ống mềm | Hệ thống | 2 | 1. Yêu cầu cấu hình (Cho 1 Hệ thống) Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ Đầu Camera Full HD: 01 cái Màn hình màu chuyên dụng: 01 cái Nguồn sáng tách rời hoặc tích hợp với bộ xử lý hình ảnh: 01 cái Ống soi khí phế quản cho trẻ nhỏ, trẻ lớn: 02 cái Xe đẩy đặt máy: 01 cái Bộ máy tính và phần mềm trả kết quả: 01 bộ Bộ lưu điện: 01 bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Bộ xử lý hình ảnh: độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixels Đầu camera Full HDsử dụng cảm biến CMOS hoặc CCD Màn hình ≥ 21 inches, độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixel Nguồn sáng sử dụng bóng LED hoặc Xenon Ống soi trẻ nhỏ: đường kính khoảng 3 mm, khả năng uốn cong lên/ xuống ≥ 100°/100o, chiều dài làm việc: ≥500mm, có kênh dụng cụ Ống soi trẻ lớn: đường kính khoảng 4 mm, khả năng uốn cong lên/ xuống ≥ 100°/100o, chiều dài làm việc: ≥500mm, có kênh dụng cụ |
| 7 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1 | Yêu cầu cấu hình Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ Nguồn sáng nội soi: 01 cái Màn hình màu chuyên dụng: 01 cái Ống nội soi dạ dày video: 01 cái Ống nội soi đại tràng video: 01 cái Dao mổ điện cao tần: 01 cái Máy hút dịch: 01 cái Xe đẩy đặt máy: 01 cái Bộ máy tính, máy in và phần mềm trả kết quả: 01 bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Bộ xử lý hình ảnh cung cấp chất lượng hình ảnh HD trở lên, có chức năng điều chỉnh cân bằng trắng. Màn hình ≥ 27 inches, độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixel Nguồn sáng sử dụng bóng LED hoặc Xenon Ống soi dạ dày video: Độ phân giải HD trở lên Có chức năng quan sát hỗ trợ chuẩn đoán ung thư Đường kính ngoài thân ống khoảng 9 mm Ống soi đại tràng video: Độ phân giải HD trở lên Có chức năng quan sát hỗ trợ chuẩn đoán ung thư Đường kính ngoài thân ống khoảng 13 mm Dao mổ điện cao tần: Tần số cao tần: ≥ 350kHz Có các chế độ cắt, cầm máu đơn cực và lưỡng cực |
| 8 | Hệ thống nội soi TMH | Hệ thống | 1 | 1. Yêu cầu cấu hình Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ Đầu Camera : 01 cái Màn hình màu chuyên dụng: 01 cái Nguồn sáng tách rời hoặc tích hợp với bộ xử lý hình ảnh: 01 cái Dây dẫn sáng: 01 cái Ống soi: 03 cái Xe đẩy đặt máy: 01 cái Bộ máy tính và phần mềm trả kết quả: 01 bộ Bộ lưu điện: 01 bộ Bơm hút dịch: 01 cái 2. Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật Bộ xử lý hình ảnh: độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixels Đầu camera sử dụng cảm biến CMOS hoặc CCD Màn hình ≥ 21 inches, độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixel Nguồn sáng sử dụng bóng LED hoặc Xenon Ống soi đường kính ≤ 4 mm, dài ≥ 110 mm, loại 0o (01 cái) Ống soi đường kính ≤ 4 mm, dài ≥ 110 mm, loại 300o (01 cái) Ống soi đường kính ≤ 4 mm, dài ≥ 150 mm, loại 700o (01 cái) |
| 9 | Máy rửa ống nội soi loại 2 ống | Cái | 1 | 1. Yêu cầu về cấu hình Lọc nước sơ cấp: 01 Bộ Bộ điều chỉnh áp lực nước: 01 bộ Lọc cặn hóa chất khử khuẩn: 02 cái Lọc khí vô khuẩn: 02 cái Bộ chuyển đổi đa năng kết nối với các ống soi: 02 bộ Bình chứa các loại: 01 bộ Bơm hóa chất: 02 cái Bơm cồn: 02 cái Bơm chất tẩy rửa: 02 cái Máy nén khí: 02 cái Máy in nhiệt: 01 cái 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Màn hình hiển thị LCD tình trạng hoạt động và thông số cài đặt. Số ống soi xử lý đồng thời: ≥ 02 ống. Có cửa bồn ngâm trong suốt để quan sát trong quá trình xử lý ống soi. Khả năng tương thích đa dạng ống soi: Olympus, Pentax, Fujinon, Storz. Có chức năng kiểm tra rò rỉ ống soi. Tương thích rộng rãi với các loại hóa chất trên thị trường. Thời gian chu trình xử lý ống nội soi tiêu chuẩn: ≤ 30 phút. |
| 10 | Máy gây mê kèm thở có module theo dõi khí mê | Cái | 5 | 1. Yêu cầu cấu hình (Cho 1 Máy) Máy gây mê kèm thở có module theo dõi khí mê và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo Bộ trộn khí điện tử O2 và Khí nén: 01 bộ Bình bốc hơi khí mê: 01 cái Màn hình: 01 cái Bộ dây cấp oxy, khí nén: 01 bộ Hệ thống hấp thụ CO2 với bình vôi soda: 01 bộ Bộ dây ống thở, dùng nhiều lần: 01 bộ Bộ mặt nạ thở cho trẻ lớn, trẻ nhỏ: 01 bộ Bóng bóp: 01 cái Xe đẩy: 01 cái Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ tích hợp trong máy: 01 bộ Bộ đỡ dây thở: 01 bộ Dây dẫn thải khí mê: 01 bộ Cảm biến đo lưu lượng: 01 cái Cảm biến Oxy: 01 cái Vôi Soda: 5kg Phổi giả test máy: 01 cái Khối đo khí mê: 01 bộ 2. Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật Máy gây mê dùng được cho trẻ lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh Hệ thống trộn khí: trộn khí điện tử Có thể lắp ≥ 02 bình bốc hơi Có khả năng bù rò rỉ khí Van giới hạn áp lực có thể điều chỉnh trong dải áp lực: ≤ 5 đến ≥ 70 cmH2O Thể tích thông khí Vt: từ ≤ 10 đến ≥ 1500ml Dải áp lực thở vào: ≤ 5 đến ≥ 60 cmH2O Tần số thở: ≤ 5 đến ≥ 100 nhịp/phút Tỷ lệ I:E: ≤ 1:8 đến ≥ 2:1 Các thông số theo dõi khí mê: O2, CO2, N2O, Halothane, Isoflorane, Enflorane, Servoflorane, Desflurane Màn hình cảm ứng ≥ 15 inch, độ phân giải ≥1024 x 768 pixel |
| II | Thiết bị hồi sức cấp cứu |  |  |  |
| 1 | Bơm tiêm điện | Cái | 100 | 1. Yêu cầu về cấu hình (cho 1 Máy) Bơm tiêm điện và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 máy Bao gồm: Kẹp cọc truyền: 01 cái 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Màn hình: LCD màu ≥ 4 inch. Có thể tự động nhận biết và hiển thị các cỡ bơm tiêm. Sử dụng bơm tiêm: ≥ 6 cỡ xy lanh tiêu chuẩn loại từ 5ml đến 60 ml (Với ≥ 15 nhãn bơm tiêm khác nhau của nhiều nhà sản xuất khác nhau). Thời gian sử dụng của ắc qui liên tục: ≥ 10 giờ. Dải cài đặt tốc độ tiêm: Từ 0,01 đến ≥ 1000 ml/h Độ chính xác đối với máy: ( ( 1%. Báo động giới hạn áp lực nghẽn: ≥ 10 mức từ 10 đến 120 kPa, điều chỉnh theo ý muốn người sử dụng hoặc tự động giảm áp lực nghẽn. Chức năng báo động: Có ≥ 2 cấp độ báo động bằng biểu tượng, màu sắc. |
| 2 | Giường hồi sức sơ sinh | Cái | 5 | Yêu cầu cấu hình (cho 01 cái): Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy Phụ kiện đi kèm bao gồm: Đèn sưởi: 01 cái Đèn chiếu sáng dạng LED: 01 cái Hệ thống hút dịch: 01 bộ Hệ thống hỗ trợ hô hấp tích hợp: 01 bộ Bộ trộn khí: 01 bộ Dây nối nguồn Oxy và khí nén với đầu nối phù hợp với hệ thống khí y tế trung tâm của bệnh viện: 01 bộ Khay chụp x-quang: 01 chiếc Bộ tạo nhịp thở tự động: 01 bộ Bộ dây thở cho hồi sức, dùng nhiều lần: 02 bộ Phin lọc khuẩn dùng nhiều lần: 02 chiếc Cảm biến nhiệt độ trên da loại dùng nhiều lần: 01 chiếc Giá đa năng hoặc ngăn kéo : 01 chiếc Giường và nệm: 01 bộ Xe đẩy có bánh khóa: 01 cái Chỉ tiêu kỹ thuật: Cung cấp nhiệt độ để sưởi ấm bệnh nhân trong khoảng : từ ≤ 30ºC đến ≥ 37ºC Đèn sưởi: có thể xoay chỉnh hướng. Có cảm biến theo dõi, điều khiển nhiệt độ cài đặt Có màn hình hiển thị các thông số và cảnh báo, báo động Hệ thống hỗ trợ hô hấp : Tích hợp trên thiết bị Có khả năng kết nối với hệ thống khí trung tâm của bệnh viện. Có thể điều chỉnh lưu lượng, áp suất khí đầu ra. Hút dịch : Tích hợp trên thiết bị Điều chỉnh được công suất hút Có hộp chứa dịch Báo động : Có thể cài đặt ngưỡng cảnh báo, báo động Có các chức năng cảnh báo, báo động về nhiệt độ, nguồn điện, lỗi hệ thống…bằng hình ảnh và âm thanh |
| 3 | Hệ thống Monitor trung tâm (kết nối với 16 máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số) | Hệ thống | 2 | Yêu cầu cấu hình (cho 01 Hệ thống): Máy theo dõi trung tâm : 01 bộ Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số: 16 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: Máy theo dõi trung tâm: Kết nối được với phần mềm bệnh án điện tử Bộ phần mềm kết nối với 16 máy theo dõi bệnh nhân Bộ giao diện, hệ thống kết nối mạng tới 16 máy theo dõi bệnh nhân Bộ bàn phím và chuột Màn hình LCD: ≥ 24 inch, Full HD Bàn để máy Số bệnh nhân hiển thị: ≥ 16 Hiển thị sóng : Số sóng hiển thị/bệnh nhân: ≥ 01 sóng Có thể lựa chọn số sóng hiển thị hoặc tự động Tốc độ quét : ≥ 5 mm/s Các dạng sóng trên màn hình: ECG, nhịp thở RESP, nhịp mạch (SpO2)… Hiển thị dữ liệu số : Dữ liệu số hiển thị/bênh nhân: ≥ 3 thông số Có thể chọn thông số để hiển thị hoặc tự động. Các dữ hiện số hiển thị: HR,VPC, nhịp thở, nhịp mạch, NIBP, nhiệt độ, SpO2, ST… Sóng và dữ liệu số hiển thị phân biệt bằng các màu sắc khác nhau Cho phép nhập thông tin bệnh nhân và cài đặt các ngưỡng báo động cho các chỉ số sinh tồn Chỉ thị báo động: Hiển thị cho mỗi máy theo dõi bệnh nhân bằng âm thanh và hình ảnh Ngưng báo động: Có thể ngưng báo động tại mỗi máy trạm Có chức năng lưu và truy xuất lịch sử báo động Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số gồm : Kết nối được với phần mềm bệnh án điện tử Màn hình hiển thị: cảm ứng, màu, ≥ 12 inch, có màn hình phụ phía sau Máy chính kèm máy in nhiệt và pin dự phòng Dây điện cực tim kèm cáp điện tim cho 3 hoặc 5 điện cực Điện cực dán điện tim: ≥ 25 cái Ống nối đo huyết áp không xâm nhập Bao đo huyết áp không xâm nhập các cỡ loại dùng nhiều lần Dây nối kèm đầu đo SpO2 loại sử dụng nhiều lần Đầu đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần Xe đẩy hoặc giá để máy Giấy in nhiệt Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO2/mạch, NIBP, nhiệt độ, IBP, CO2 Có 2 đầu nối đa năng cho các phụ kiện. Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống với Hệ thống Monitor trung tâm Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau Màn hình màu loại cảm ứng Điều khiển hoạt động : bằng phím bấm hoặc trên màn hình Báo động: bằng hình ảnh, âm thanh và đèn cảnh báo Có chức năng đo nhanh, đặt thời gian đo, kích hoạt đo huyết áp khi phát hiện có sự tăng giảm đột biến Có chức năng phát hiện loạn nhịp và gọi lại |
| 4 | Máy đo SpO2 để bàn | Cái | 25 | Yêu cầu cấu hình (cho 01 Máy): Máy chính: 01 cái Đế sạc máy: 01 cái Pin dự phòng: 01 cái Cáp trung gian: 01 cái Sensor đo SPO2 trẻ em loại dùng nhiều lần: 01 cái Dây nguồn: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: Đo được các thông số tiêu chuẩn SpO2, nhịp mạch, chỉ số tưới máu PI và tùy chọn các thông số nâng cao SpHb, SpCO, SpMet,Rra Màn hình: cảm ứng Tích hợp kết nối wifi chuẩn 802.11 và Bluetooth Cảnh báo âm thanh và hình ảnh Có thể thao tác để di chuyển, mở rộng hoặc thu gọn xu hướng đồ thị của các tham số Có khả năng nâng cấp phần mềm sàng lọc tim bẩm sinh |
| 5 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cái | 20 | Yêu cầu cấu hình (cho 01 Máy): Máy chính kèm máy in nhiệt và pin dự phòng : 01 bộ Bộ phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Dây điện cực tim kèm cáp điện tim 3 hoặc 5 điện cực: 01 bộ Điện cực dán điện tim: ≥ 25 cái Ống nối đo huyết áp không xâm nhập: 01 cái Bao đo huyết áp không xâm nhập các cỡ loại dùng nhiều lần: 01 bộ Dây nối kèm đầu đo SpO2 loại sử dụng nhiều lần: 01 bộ Đầu đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 cái Xe đẩy máy: 01 cái Giấy in nhiệt: 01 cuộn Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: Kết nối được với phần mềm bệnh án điện tử Màn hình hiển thị: màu, cảm ứng, ≥ 12 inch Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO2/mạch, NIBP, nhiệt độ Có 2 đầu nối đa năng cho các phụ kiện. Có thể kết nối mạng Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau Màn hình màu loại cảm ứng Điều khiển hoạt động: bằng phím bấm hoặc trên màn hình Báo động: bằng hình ảnh, âm thanh và đèn cảnh báo Có chức năng đo nhanh, đặt thời gian đo, kích hoạt đo huyết áp khi phát hiện có sự tăng giảm đột biến Có chức năng phát hiện loạn nhịp và gọi lại |
| 6 | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Cái | 20 | Yêu cầu cấu hình (cho 01 Máy): Máy chính kèm máy in nhiệt và pin dự phòng : 01 bộ Bộ phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Dây điện cực tim kèm cáp điện tim 3 hoặc 5 điện cực: 01 bộ Điện cực dán điện tim: ≥ 25 cái Ống nối đo huyết áp không xâm nhập: 01 cái Bao đo huyết áp không xâm nhập các cỡ loại dùng nhiều lần: 01 bộ Dây nối kèm đầu đo SpO2 loại sử dụng nhiều lần : 01 bộ Đầu đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 cái Xe đẩy máy: 01 cái Giấy in nhiệt: 01 cuộn Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: Kết nối được với phần mềm bệnh án điện tử Màn hình hiển thị: màu, cảm ứng, ≥ 12 inch Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO2/mạch, NIBP, nhiệt độ, IBP Có 2 đầu nối đa năng cho các phụ kiện. Có thể kết nối mạng Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau Màn hình màu loại cảm ứng Điều khiển hoạt động : bằng phím bấm hoặc trên màn hình Báo động : bằng hình ảnh, âm thanh và đèn cảnh báo Có chức năng đo nhanh, đặt thời gian đo, kích hoạt đo huyết áp khi phát hiện có sự tăng giảm đột biến Có chức năng phát hiện loạn nhịp và gọi lại |
| 7 | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Cái | 10 | Yêu cầu cấu hình (cho 01 Máy): Máy chính kèm máy in nhiệt và pin dự phòng: 01 bộ Bộ phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Dây điện cực tim kèm cáp điện tim 3 hoặc 5 điện cực: 01 bộ Điện cực dán điện tim: ≥ 25 cái Ống nối đo huyết áp không xâm nhập: 01 cái Bao đo huyết áp không xâm nhập các cỡ loại dùng nhiều lần: 01 bộ Dây nối kèm đầu đo SpO2 loại sử dụng nhiều lần : 01 bộ Đầu đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 cái Xe đẩy máy: 01 cái Giấy in nhiệt: 01 cuộn Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: Kết nối được với phần mềm bệnh án điện tử Màn hình hiển thị: màu, cảm ứng, ≥ 12 inch Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO2/mạch, NIBP, nhiệt độ, IBP, CO2 Có 2 đầu nối đa năng cho các phụ kiện. Có thể kết nối mạng Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau Màn hình màu loại cảm ứng Điều khiển hoạt động : bằng phím bấm hoặc trên màn hình Báo động : bằng hình ảnh, âm thanh và đèn cảnh báo Có chức năng đo nhanh, đặt thời gian đo, kích hoạt đo huyết áp khi phát hiện có sự tăng giảm đột biến Có chức năng phát hiện loạn nhịp và gọi lại |
| 8 | Máy thở xâm nhập và không xâm nhập | Cái | 20 | Yêu cầu cấu hình (cho 01 Máy): Máy chính kèm xe đẩy đồng bộ và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo gồm: Dây nối nguồn Oxy và khí nén với đầu nối phù hợp với hệ thống khí y tế trung tâm của bệnh viện: 01 bộ Cảm biến lưu lượng: 01 cái Cảm biến Oxy: 01 cái Pin dự phòng: 01 cái Cánh tay đỡ dây thở kèm móc treo dây thở: 01 bộ Bộ làm ấm khí thở kèm giá đỡ: 01 bộ (bao gồm máy chính cáp kết nối dây gia nhiệt, sensor theo dõi nhiệt độ) Bộ dây thở dùng cho trẻ em kèm bình làm ẩm, dây gia nhiệt và phổi giả kiểm tra máy tương ứng (loại dùng nhiều lần): 01 bộ Bộ dây thở dùng cho trẻ sơ sinh kèm bình làm ẩm, dây gia nhiệt và phổi giả kiểm tra máy tương ứng (loại dùng nhiều lần): 01 bộ Bộ phin lọc khuẩn đường khí thở vào và thở ra loại dùng nhiều lần: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng việt: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: Tính năng chung: Có cổng để kết nối được với phần mềm bệnh án điện tử Là loại máy thở xâm nhập (IV) và không xâp nhập (NIV) Có tối thiểu các chế độ thở: A/C, SIMV, SPONT, PC, VC, PS, các chế độ thở phối hợp Dùng được cho bệnh nhân: từ ≤ 0,4kg đến ≥ 40 kg Có đồ thị dạng sóng hiện thị các giai đoạn thông khí Cho phép cài đặt nhanh thông số thở theo cân nặng bệnh nhân Có chức năng ngưng thở (Apnea) và cho phép lựa chọn kiểu thở PCV hoặc VCV Có tính năng tự động bù khí (Leak compensation) Có tính năng thông khí an toàn khi khởi động máy Có tính năng lưu dữ liệu gồm: dữ liệu bệnh nhân, các cảnh báo, báo động, lịch sử sử dụng thiết bị. Các thông số thở có thể cài đặt: Áp lực hỗ trợ (Psupport) Tần số thở (Respiratory rate) Thể tích khí lưu thông (Tidal Volume) Dạng sóng: vuông, tam giác, loops… Áp lực thở vào (Inspiratory pressure) Thời gian hít vào (Ti), thở ra (Te) Áp lực PEEP Trigger: có thể chọn áp lực hoặc dòng Tỉ lệ I:E Các cảnh báo, báo động: Có thể cài đặt các ngưỡng cảnh báo báo động tương ứng. Báo động: bằng hình ảnh và âm thanh, và đèn chỉ thị màu sắc Màn hình: Màn hình: cảm ứng, màu, ≥ 15 inch Hiển thị: đầy đủ các thông số cài đặt, thông số thở, đồ thị, các cảnh báo báo động. Có thể thao tác cài đặt, điều khiển máy trực tiếp trên màn hình |
| 9 | Máy thở cao tần | Cái | 2 | Yêu cầu cấu hình (cho 01 Máy): Máy chính kèm xe đẩy đồng bộ và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo gồm: Dây nối nguồn Oxy và khí nén với đầu nối phù hợp với hệ thống khí y tế trung tâm của bệnh viện: 01 bộ Cảm biến lưu lượng: 01 cái Cảm biến Oxy: 01 cái Pin dự phòng : 01 cái Cánh tay đỡ dây thở kèm móc treo dây thở: 01 bộ Bộ làm ấm khí thở kèm giá đỡ: 01 bộ (bao gồm máy chính, cáp kết nối dây gia nhiệt, sensor theo dõi nhiệt độ) Bộ dây thở dùng cho trẻ em kèm bình làm ẩm, dây gia nhiệt và phổi giả kiểm tra máy tương ứng (loại dùng nhiều lần): 01 bộ Bộ dây thở dùng cho trẻ sơ sinh kèm bình làm ẩm, dây gia nhiệt và phổi giả kiểm tra máy tương ứng (loại dùng nhiều lần): 01 bộ Bộ phin lọc khuẩn đường khí thở vào và thở ra loại dùng nhiều lần: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng việt: 01 bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: Tính năng chung: Có cổng để kết nối được với phần mềm bệnh án điện tử Dùng được cho bệnh nhân: từ ≤ 0,4kg đến ≥ 20 kg Có đồ thị dạng sóng hiện thị các giai đoạn thông khí Có khả năng thực hiện thông khí cao tần kết hợp với nhịp thở sâu (HFO + SIGH) Có khả năng thực hiện thông khí cao tần kết hợp với đảm bảo thể tích (HFO+VG) Có tính năng lưu dữ liệu gồm: dữ liệu bệnh nhân, các cảnh báo, báo động, lịch sử sử dụng thiết bị. Các thông số thở có thể cài đặt cho chế độ thở cao tần: Tần số dao động (fHf) Áp lực trung bình đường khí của thông khí cao tần (MAPhf) Tỉ lệ I:E Giới hạn biên độ áp lực Thể tích khí lưu thông (VThf) Áp lực thở sâu (Psigh) Tần số thở sâu (RRsigh) Thời gian tăng áp của thở sâu (Rise time) Thời gian thở vào của nhịp thở sâu Các cảnh báo, báo động: Có thể cài đặt các ngưỡng cảnh báo báo động tương ứng. Báo động: bằng hình ảnh, âm thanh, và đèn chỉ thị màu sắc Màn hình: Loại cảm ứng, ≥ 15 inch Hiển thị: đầy đủ các thông số cài đặt, thông số thở, đồ thị, các cảnh báo báo động. Có thể thao tác cài đặt, điều khiển máy trực tiếp trên màn hình |
| 10 | Máy truyền dịch | Cái | 30 | 1. Yêu cầu về cấu hình (cho 1 Máy) Máy truyền dịch và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 máy Bao gồm: Bộ cảm biến đếm giọt: 01 bộ Kẹp cọc truyền: 01 cái 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Màn hình màu ≥ 4 inch. Thời gian sử dụng của ắc qui liên tục: ≥ 5 giờ. Các loại dây truyền dịch: Sử dụng với nhiều loại dây truyền dịch dùng cho máy truyền dịch. Tốc độ truyền: 3 đến ≥ 300mL/giờ (đối với dây truyền 20 giọt/mL) 1 đến ≥ 100 mL/giờ (đối với dây truyền 60 giọt/mL) Bước đặt: ≤ 1 mL/giờ Giới hạn thể tích dịch truyền: 0.10 đến ≥ 999mL (đặt từng 0.1; 1mL). Có chế độ không cài đặt giới hạn thể tích dịch truyền. Độ chính xác:± ≤ 10% Ngưỡng áp lực báo tắc đường truyền: Ngưỡng áp lực báo tắc trên: -100 đến -30 kPa hoặc hơn Ngưỡng áp lực báo tắc dưới: 30 đến 120 kPa hoặc hơn Có ≥ 10 mức cài đặt ngưỡng áp lực báo tắc dưới Chức năng báo động: Có ≥ 2 cấp độ báo động bằng biểu tượng, màu sắc |
| III | Thiết bị chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng |  |  |  |
| 1 | Máy điện não đồ vi tính | Cái | 1 | Yêu cầu cấu hình: Máy điện não kèm phụ bộ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Bộ khuếch đại: 01 cái Bộ nguồn cách ly: 01 cái Bộ điều khiển và kích thích ánh sáng: 01 bộ Bộ phần mềm ghi và phân tích điện não: 01 bộ Đèn kích thích ánh sáng: 01 cái Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: Mũ lưới cao su theo máy : 03 chiếc (cỡ lớn, vừa, nhỏ) Điện cực điện não (điện cực gài): 24 chiếc Dây điện cực điện não: 24 chiếc Xe đẩy: 01 cái Bộ máy tính: 01 bộ Máy in: 01 cái Chỉ tiêu kỹ thuật: Bộ khuếch đại: Số kênh: ≥ 32 kênh Tần số lấy mẫu tối đa: ≥ 1000 Hz Kháng trở đầu vào: ≥ 100 MΩ Tần suất từ chối mẫu (CMRR) ≥ 100 dB Nhiễu đầu vào ≤ 1.5 µVp-p Phần mềm, tối thiểu có các tính năng: thu nhận và xem lại dữ liệu điện não, quản lý dữ liệu bệnh nhân. Bộ máy tính để bàn : CPU: ≥ Core i5 RAM: ≥ 8GB HDD: ≥ 1TB Chuột + bàn phím Ổ đĩa quang: DVD -RW Windows 10 bản quyền trở lên Màn hình LCD: ≥ 19 inch Máy in: in đen trắng, tốc độ in ≥ 12 trang/ phút |
| 2 | Máy điện tim 12 kênh kèm máy vi tính, phần mềm | Cái | 1 | 1. Yêu cầu về cấu hình Máy ghi điện tim 12 kênh và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 máy. Bao gồm: Bộ cáp điện cực bệnh nhân: 01 bộ Bộ adaptor dùng với điện cực loại dán: 01 bộ Giấy ghi điện tim: 01 tập Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái Pin sạc đi kèm theo máy: 01 bộ Xe đẩy chính hãng: 01 cái Phần mềm lưu trữ, quản lý, phân tích điện tim: 01 bộ Bộ máy tính: 01 bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Máy điện tim: Máy ghi đồng thời tối thiểu 12 đạo trình điện tim. Ghi theo thời gian thực và ghi hồi cứu tối thiểu 10 phút. Phân tích tự động điện tâm đồ nhi khoa theo tuổi, chiều cao, cân nặng, giới Có màn hình màu và điều khiển cảm ứng Bộ nhớ trong lưu được ≥ 200 bản ghi điện tim. Kết nối DICOM với phần mềm lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu điện tim. Điện cực chuyên dùng trẻ em theo mọi lứa tuổi. Phần mềm quản lý, phân tích điện tim: Nền tảng web-base Phân tích điện tim nhi khoa theo tuổi, giới, chiều cao, cân nặng Phân tích rối loạn nhịp, rối loạn dẫn truyền, tạo nhịp. Phân tích đối chiếu và so sánh với điện tâm đồ cũ. Đồng bộ dữ liệu với bệnh án điện tử. Lưu trữ ≥ 500.000 bản ghi ECG Máy tính: Bộ xử lý: tối thiểu Intel Xeon 3.4 GHz, 8M Cache Bộ nhớ: ≥ 8 GB Ổ cứng: ≥ 512 GB Màn hình ≥ 24 inch Hệ điều hành: Window có bản quyền |
| 3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla | Hệ thống | 1 | Yêu cầu cấu hình Máy chính Khối từ Bộ chênh từ Bộ thu phát sóng RF Bàn bệnh nhân Hệ thống tạo ảnh Hệ thống máy tính điều khiển Cuộn thu các loại đảm bảo đáp ứng các ứng dụng lâm sàng yêu cầu Lồng chắn sóng RF Máy theo dõi bệnh nhân dùng trong phòng CHT Chỉ tiêu kỹ thuật Cuộn thu các loại đảm bảo các ứng dụng lâm sàng yêu cầu Cuộn chụp toàn thân tích hợp với khối từ: Cuộn thu – phát đầu: Cuộn chụp đầu – cổ tích hợp 14 kênh: Cuộn chụp PA tích hợp trên bàn bệnh nhân 12 kênh: Cuộn chụp thân trước 4 kênh: Cuộn chụp đa năng – cỡ lớn 8 kênh: Cuộn chụp đa năng - cỡ vừa 8 kênh: Bộ hỗ trợ định vị chụp nhi khoa: Các phần mềm ứng dụng bệnh lý căn bản: Chụp cộng hưởng từ thần kinh sọ não – cột sống: Chụp cộng hưởng từ bụng – chậu: Chụp cộng hưởng từ tim mạch máu: Chụp cộng hưởng từ chấn thương chỉnh hình: Chụp cộng hưởng từ chẩn đoán ung thư: Chụp cộng hưởng từ nhi khoa: Phần mềm tăng tốc độ chụp cao cấp Công nghệ yên lặng và giảm ồn |
| 4 | Hệ thống CT Scanner ≥ 128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 | Yêu cầu cấu hình Hệ thống máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo Khung máy Bộ thu nhận ảnh Tủ điện cao thế Bóng phát tia X Bàn bệnh nhân Bộ máy thu nhận, điều khiển và xử lý hình ảnh, bao gồm 2 màn hình LCD 19” Chỉ tiêu kỹ thuật Hệ thống máy chính Các ứng dụng chụp tổng quát và nâng cao dùng trong thăm khám nhi khoa Phần mềm/chức năng lý ảnh nâng cao Khoang máy Tốc độ quay mọi chế độ chụp ( tổng quát, xoắn ốc, bụng,…) nhanh nhất: ≤ 0,5 giây/vòng Đường kính khoang máy: ≥ 700 mm Góc nghiêng khoang máy tối đa (±): ≤ 30 độ Bộ thu nhận ảnh Hệ thống đầu thu Loại đầu thu với vật liệu chất rắn cho thu nhận hình ảnh đa lát cắt Số dãy đầu thu: ≥ 64 dãy Số lát cắt/ vòng: ≥ 128 ảnh Khoảng bao phủ (độ rộng) các dãy đầu thu theo trục Z: ≥ 40 mm Tổng số phần tử đầu thu: ≥ 54,000 Số hình chiếu/ vòng quay 3600: ≥ 1900 Độ dày lát cắt xoắn ốc mỏng nhất: ≤ 0.625mm Tủ điện cao thế Dải điện thế: ≤80kV đến ≥140kV Công suất thực tủ phát tia: ≥ 55 kW Bóng phát tia X Dòng phát tia X: ≤10 mA đến ≥ 460 mA Khả năng trữ nhiệt thực của anode (khi không dùng bộ giải nhiệt): ≥ 7,0 MHU Tốc độ giải nhiệt (trung bình) của anode: ≥ 1.000 KHU/phút Tiêu điểm: Tiêu điểm nhỏ: ≤ 0.7mm Tiêu điểm lớn: ≤ 1.1 mm Thời gian phát tia quét xoắn ốc tối đa ≥ 120 giây Các thông số chụp/ quét, chất lượng hình ảnh Khoảng pitch lựa chọn chụp xoắn ốc cao nhất: ≥ 1.53 Đường kính trường nhìn: ≥ 500 mm Ma trận tái tạo ảnh: 1024 x 1024 Độ phân giải không gian (Spatial resolution) ở chế độ chụp 128 lát: ≤ 0,28 mm |
| 5 | Máy siêu âm chuyên tim | Cái | 2 | 1. Yêu cầu cấu hình (Cho 1 máy) Máy chính: 01 máy Đầu dò Sector cho thăm khám tim trẻ em: 01 cái Đầu dò Sector cho thăm khám tim trẻ sơ sinh: 01 cái Đầu dò Sector tần số dải rộng cho thăm khám tim người lớn: 01 cái Bộ phần mềm thăm khám tim người lớn: 01 bộ Bộ phần mềm thăm khám tim trẻ em: 01 bộ Gói phần mềm tự động đánh giá sức căng cơ tim: 01 bộ Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái Bộ lưu điện: 01 bộ Giấy in nhiệt: 10 cuộn Gel siêu âm: 05 lít 2. Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật Máy chính: + Số kênh số hóa: ≥ 4 triệu kênh + Độ sâu thăm khám: ≥ 30 cm + Tốc độ thu hình: ≥ 1.200 hình/giây Màn hình: + Kích thước ≥ 21,0 inch + Độ phân giải: ≥ 1.920 x 1.080 + Góc quan sát mở: ≥ 170° + Có thể dịch chuyển 4 chiều: trái, phải, lên, xuống Bảng điều khiển: Màn hình màu cảm ứng, kích thước ≥ 12 inch Có thể kết nối DICOM đến PACS/HIS Đầu dò Sector siêu âm tim trẻ em: + Dải tần số từ ≤ 3 đến ≥ 8 MHz + Số chấn tử: ≥ 95 + Trường quan sát: ≥ 90° + Khẩu độ quét: ≥ 15mm + Ứng dụng thăm khám: tim trẻ em, tim người lớn, thóp trẻ sơ sinh Đầu dò Sector cho thăm khám tim trẻ sơ sinh: + Dải tần số từ ≤ 4 đến ≥ 12 MHz + Số chấn tử: ≥ 95 + Trường quan sát: ≥ 90° + Khẩu độ quét: ≥ 9mm + Ứng dụng thăm khám: tim trẻ sơ sinh, tim trẻ em, thóp trẻ sơ sinh Đầu dò Sector tần số dải rộng cho thăm khám tim người lớn: + Dải tần số từ ≤ 1 đến ≥ 5 MHz + Số chấn tử: ≥ 80 + Trường quan sát: ≥ 90° + Khẩu độ quét: ≥ 20mm + Ứng dụng thăm khám: tim người lớn, tim trẻ em, Doppler xuyên sọ (TCD) Phần mềm thăm khám: + TAPSE + Phần mềm quan sát dòng chảy + Phần mềm Doppler tự động và màu tự động Phần mềm siêu âm đo định lượng độ dày lớp nội mạc động mạch cảnh và một số mạch nông khác + Phần mềm tự động định lượng sức căng Doppler mô cơ tim + Phần mềm đánh giá tim 2D tự động cho thất trái + Phần mềm đánh dấu mô thất trái tự động Các chế độ hiển thị ảnh: Tạo ảnh 2D, M-mode, Doppler liên tục có lái hướng, Phổ Doppler, Tạo ảnh Doppler mô, Tạo ảnh Doppler màu, Tạo ảnh hòa âm mô, Tạo ảnh dòng chảy nhỏ |
| 6 | Máy siêu âm tổng quát | Cái | 5 | 1. Yêu cầu cấu hình (cho 1 máy) Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 máy. Bao gồm: Đầu dò Convex đa tần: 01 cái Đầu dò Linear đa tần: 01 cái Bộ phần mềm thăm khám tổng quát, mạch máu, bộ phận nhỏ: 01 bộ Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái Giấy in đen trắng: 10 cuộn Bộ lưu điện: 01 bộ Gel siêu âm: 05 kg Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Hệ thống máy chính Dùng trong thăm khám mạch, bụng tổng quát Kênh xử lý tín hiệu: ≥ 4 triệu kênh Dải động: ≥ 280 dB Tốc độ quét ảnh 2D tối đa: ≥ 1.900 hình/ giây Thang xám: ≥ 256 mức Các kiểu hình ảnh Chế độ M Phổ doppler Doppler xung (PW) Doppler màu Ảnh hòa âm mô Ảnh thang xám 2D Màn hình: Màn hình màu tinh thể lỏng LCD ≥20 inches Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 điểm ảnh Có thể xoay, điều chỉnh độ cao Có thể kết nối DICOM đến PACS/HIS Số cổng lắp đầu dò: ≥ 4 cổng Đầu dò Convex đa tần: Dải tần số từ ≤ 2,0 đến ≥ 6,0 MHz Số chấn tử: ≥ 128 Trường nhìn: ≥ 72⁰ Đầu dò Linear đa tần: Dải tần số từ ≤5,0 đến ≥ 12,0 MHz Số chấn tử: ≥ 256 Bề rộng mặt quét ≥ 50mm |
| 7 | Máy theo dõi bệnh nhân cho phòng cộng hưởng từ | Cái | 1 | 1. Yêu cầu về cấu hình Máy chính: 01 máy Giá đỡ máy chính: 01 cái Pin cho máy chính: 01 bộ Bộ sạc pin cho mô-đun không dây: 01 bộ Pin sử dụng cho mô-đun không dây: 01 bộ Mô-đun đo ECG không dây: 01 bộ Mô-đun đo SpO2 không dây: 01 bộ Trạm theo dõi kết nối không dây đặt tại phòng điều khiển: 01 bộ Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo dùng cho trẻ sơ sinh, trẻ em, trẻ lớn đo các thông số: ECG, NIBP, SPO2, EtCO2, nhịp thở: 01 bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật: Tương thích với hệ thống cộng hưởng từ ≥ 1,5 Tesla Monitor đặt bên trong phòng chụp có giá đỡ chuyên dụng Màn hình theo dõi kết nối không dây ra bên ngoài, kích thước ≥ 15 inch Các thông số theo dõi ECG, NIBP, SPO2, EtCO2, nhịp thở Trạng thái pin của 2 mô đun không dây SpO2 và EtCO2 phải được hiển thị trên màn hình theo dõi |
| 8 | Máy Xquang C-Arm kỹ thuật số DR | Cái | 1 | 1. Yêu cầu cấu hình Máy X Quang C-Arm kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Hệ thống cánh tay C: 01 hệ thống Hệ thống chuẩn trực: 01 bộ Hệ thống xử lý: 01 hệ thống Bộ nguồn: 01 bộ Bóng phát tia: 01 cái Tấm nhận ảnh phẳng: 01 bộ Công tắc phát tia: 01 bộ Xe đẩy với màn hình màu: 01 bộ Các gói phần mềm: 01 gói Bộ định vị laser: 01 bộ Lưu trữ và truyền tải dữ liệu: 01 gói Máy in nhiệt: 01 bộ Bộ áo chì, yếm cổ chì: 02 bộ 2. Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật Hệ thống cánh tay C có khả năng xoay, dịch chuyển linh hoạt Bộ nguồn: Điện áp: từ ≤ 40kV đến ≥ 110 kV Cường độ dòng tối đa: ≥20 mA Công suất tối đa ≥ 2.0 kW Bóng phát tia: Điện áp tối đa: ≥ 110kV Tản nhiệt anode: ≥ 35000 HU/ phút Tấm nhận phẳng: Diện tích hoạt động: ≥ 20 x 20 cm Trường nhìn đầu vào: ≥ 3 chế độ Độ phân giải: ≥ 1000 x 1000 pixels Tốc độ khung hình: ≥ 30 khung hình/giây DQE ≥ 60% Màn hình: Màn hình màu TFT hoặc tương đương; kích thước ≥19 inch Độ phân giải: ≥ 1280 x 1024 pixels Góc nhìn: ≥ 1700 |
| 9 | Máy Xquang di động kỹ thuật số DR | Cái | 2 | 1. Yêu cầu cấu hình (Cho 1 Máy) Tủ phát tia cao tần: 01 bộ Bóng phát tia X-quang: 01 bộ Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ Xe đẩy gắn liền giá đỡ bóng X-quang: 01 bộ Bộ bình ắc quy máy X-quang : 01 bộ Công tắc chụp cầm tay: 01 cái Tấm nhận ảnh phẳng không dây: 01 tấm Phần mềm điều khiển, xử lý ảnh kỹ thuật số: 01 bộ Bộ sạc pin type C tấm nhận ảnh : 01 bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Tủ điều khiển nguồn phát tia cao tần: Tần số: ≥ 60 KHz Công suất máy phát tia: ≥ 30 kW Dải kV: Từ ≤ 40 kV đến ≥ 130 kV Dải mAs: Từ ≤ 0.4 mAs đến ≥320mAs Bóng phát tia X-quang Điện áp tối đa: ≥130 kV Khả năng tản nhiệt của bóng: ≥ 200W Khả năng trữ nhiệt của bóng: ≥1000kHU Dung lượng nhiệt Anode: ≥300kHU Bộ chuẩn trực chùm tia: Đèn LED Độ sáng: ≥160 lx Có nốt bấm điều khiển, tự động tắt Xe đẩy gắn liền giá đỡ bóng X-quang: Di chuyển bằng motor điện Cột đỡ bóng dạng cánh tay có thể thu lại được Có thể nâng, hạ, xoay cột đỡ bóng Tấm nhận phẳng (FPD) Độ phân giải ≥2.500 x 3.000pixel Mức thang xám: ≥16 bit Màn hình hiển thị gắn liền máy: Màn hình cảm ứng ≥19 inch Độ phân giải: ≥1,280 x 1,024 |
| 10 | Máy Xquang KTS chiếu, chụp kỹ thuật số DR | Cái | 1 | 1. Yêu cầu cấu hình Tủ điều khiển nguồn phát tia cao tần: 01 bộ Bàn chiếu chụp điều khiển từ xa và tại chỗ: 01 bộ Bàn điều khiển: 01 bộ Màn hình tại phòng điều khiển: 01 bộ Cột mang bóng: 01 bộ Bóng X- quang: 01 bộ Bộ chuẩn trực chùm tia tự động : 01 bộ Tấm thu nhận ảnh mặt phẳng (FPD):01 tấm Hệ thống thu nhận và xử lý kỹ thuật số: 01 bộ Các phụ kiện kèm theo: 01 bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Tủ điều khiển nguồn phát tia cao thế: Loại cao tần, tần số ≥50 kHz Công suất ≥50 kW Dải chụp: Điện áp bóng: Từ ≤40 đến ≥150kV Dòng bóng: Từ ≤10 đến ≥630 mA mAs: Từ ≤0.5 đến ≥800 mAs Dải chiếu: Điện áp bóng: Từ ≤50 đến ≥125kV Dòng bóng: Từ ≤0.3mA - ≥4 mA Bàn chiếu chụp điều khiển từ xa: Kích thước mặt bàn: ≥ 750 x 2000 mm Tải trọng ≥ 130kg Di chuyển mặt bàn, cột bóng bằng motor điện Bóng Xquang: Loại Anode quay 2 tiêu điểm Khả năng trữ nhiệt tối đa của bóng ≥1600kHU Khả năng tản nhiệt của bóng ≥450W Chịu nhiệt của Anode: ≥400 kHU Bộ chuẩn trực chùm tia: Điều chỉnh tự động Độ sáng trung bình ≥ 160 lux Đèn tự động tắt Tấm thu nhận hình ảnh: Độ phân giải: ≥ 3000 x 3000 pixels Trường chiếu chụp: ≥17inch × 17inch Thang xám: ≥16 bit DQE ≥ 0,65 Hệ thống thu nhận và xử lý ảnh kỹ thuật số Bộ máy tính điều khiển đồng bộ Phần mềm chụp, chiếu, xử lý hình ảnh |
| 11 | Máy Xquang KTS chụp tổng quát DR | Cái | 2 | 1. Yêu cầu cấu hình (Cho 1 Máy) Tủ điều khiển phát tia cao tần : 01 bộ Bảng điều khiển: 01 cái Bóng phát tia X-quang và phụ kiện: 01 bộ Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ Cột bóng X-quang: 01 bộ Bàn chụp X-quang: 01 bộ Giá chụp phổi có Bucky: 01 bộ Chân đế giá chụp phổi: 01 cái Công tắc chụp cầm tay: 01 cái Tấm thu nhận hình ảnh: 02 tấm Hệ thống thu nhận và xử lý kỹ thuật số: 01 bộ Các phụ kiện kèm theo: 01 bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật Tủ điều khiển phát tia cao tần Công suất ≥ 55kW Điện áp chụp: Từ ≤40kV đến ≥150kV Dòng chụp: Từ ≤10 đến ≥630mA Dải mAs: Từ ≤0,5mAs đến ≥500mAs Bóng phát tia: Loại Anode quay 2 tiêu điểm Khả năng trữ nhiệt tối đa của bóng ≥1600 kHU Khả năng tản nhiệt của bóng ≥450W Chịu nhiệt của Anode: ≥200 kHU Bộ chuẩn trực chùm tia: Độ sáng trung bình ≥ 160 lux Đèn tự động tắt Cột bóng X-quang: Di chuyển tiêu điểm bóng theo chiều thẳng đứng, dọc bàn, ngang bàn Phanh điện từ Bàn chụp X-quang: Kích thước mặt bàn: ≥ 2300mm x 800mm Có thể di chuyển dọc ngang 4 hướng Kèm theo Bucky Giá chụp phổi Có thể di chuyên lên xuống theo chiều thẳng đứng Kèm theo Bucky Tấm thu nhận hình ảnh: Độ phân giải: ≥ 3000 x 3000 pixels Trường chiếu chụp: ≥17inch × 17inch Thang xám: ≥16 bit DQE ≥ 0,65 Hệ thống thu nhận và xử lý ảnh kỹ thuật số Bộ máy tính điều khiển đồng bộ Phần mềm chụp, xử lý hình ảnh |
| IV | Thiết bị khử khuẩn, tiệt khuẩn |  |  |  |
| 1 | Hệ thống bồn rửa, thiết bị phụ trợ Inox | Hệ thống | 1 | 1. Yêu cầu cấu hình: Hệ thống gồm 06 bồn rửa, chất liệu thép không gỉ 316L, bao gồm: 01 bể rửa tiền xử lý 01 bể ngâm rửa enzyme 01 bể rửa siêu âm 01 bể xả lần đầu 01 bể ngâm khử khuẩn 01 bể xả lần cuối Bàn sấy khô dụng cụ kèm theo 04 súng khí nén áp suất cao 2. Chỉ tiêu kỹ thuật: Bể rửa tiền xử lý gồm: 01 vòi rửa xịt nước lớn, có thể xoay và co giãn để xả nước khắp các góc của dụng cụ và bồn rửa. 01 vòi rửa có áp lực thể xoay và co giãn để rửa và các góc của dụng cụ và bể rửa 01 súng khí nén để thực hiện xịt rửa và thổi khô dụng cụ 01 tấm chắn ngăn giọt bắn phía trên 01 vòi rửa mắt cấp cứu phòng ngừa phơi nhiễm hóa chất Kích thước ≥ 600 x 500 x 280mm (dài x rộng x cao) Bể rửa enzyme gồm: 01 thiết bị ngâm rửa dụng cụ có lòng ống nhỏ và ống nội soi cứng. 01 đồng hồ có thể cài đặt theo thời gian và theo dõi ngâm enzyme 02 bơm định lượng hoá chất tự động Kích thước ≥ 600 x 500 x 280mm (dài x rộng x cao) Bể rửa siêu âm gồm: Bộ điều khiển sóng siêu âm kèm màn hình LCD để theo dõi thời gian xử lý Tần số sóng siêu âm ≥ 40kHz Kích thước bể ≥ 600 x 500 x 280mm (dài x rộng x cao) Bể xả lần đầu gồm: 01 vòi rửa xịt nước có thể xoay và co giãn để rửa và xả các góc của dụng cụ và bể rửa 01 vòi rửa có áp lực thể xoay và co giãn để rửa và các góc của dụng cụ và bể rửa 02 súng khí nén có thể xoay và co giãn để thực hiện xịt rửa, xả và thổi khô dụng cụ Kích thước ≥ 600 x 500 x 280mm (dài x rộng x cao) Bể khử khuẩn gồm: 01 vòi xịt rửa nước có thể xoay và co giãn để rửa và xả các góc của dụng cụ và bể rửa 01 đồng hồ có thể cài đặt theo thời gian và theo dõi ngâm enzyme 01 bơm định lượng hoá chất tự động Kích thước ≥ 600 x 500 x 280mm (dài x rộng x cao) Bể xả lần cuối gồm: 01 vòi rửa nước có thể xoay và co giãn để rửa và xả các góc của dụng cụ và bể rửa 01 vòi rửa có áp lực thể xoay và co giãn để rửa và các góc của dụng cụ và bể rửa 02 súng khí nén có thể xoay và co giãn để thực hiện xịt rửa, xả và thổi khô dụng cụ Kích thước ≥ 600 x 500 x 280mm (dài x rộng x cao) Bàn sấy khô dụng cụ gồm: 04 súng khí nén có thể xoay và co giãn để thực hiện xịt rửa, xả và thổi khô dụng cụ Kích thước ≥ rộng 500 mm x dài 1200mm |
| 2 | Máy hàn túi ép công nghệ tiệt khuẩn nhiệt độ cao | Cái | 2 | 1. Yêu cầu cấu hình (Cho 1 máy) Máy chính: 01 máy Băng chuyền: 01 cái Vật tư tiêu hao kèm theo: Test mối hàn túi ép: 01 Hộp Mực kiểm tra mối hàn túi ép: 01 Hộp Băng mực in máy hàn túi: 10 băng Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy: 01 Bộ Hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh và Tiếng Việt): 02 Bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật: Công suất: ≥ 600W Chức năng: có ≥ 2 chương trình cắt túi và hàn túi tự động Tốc độ hàn ≥ 10 ± 0,5m/phút; Tốc độ cắt ≥ 10±0.5m/phút. Áp suất hàn ≥ 90 ± 20 N Độ rộng cuộn túi ép: ≥ 400mm; Chiều dài túi cắt tối thiểu: ≥ 50 mm Độ rộng mối hàn: 12 mm có thể điều chỉnh độ rộng mối hàn Nhiệt độ khi hàn túi từ 60°C đến 220°C và có thể tùy chỉnh Điều khiển bằng màn hình cảm ứng màu; kích thước ≥ 7 inch Có tích hợp máy in để in thông tin lên túi tiệt trùng bao gồm: ngày đóng gói, hạn sử dụng, người vận hành… Có khả năng tự phát hiện lỗi và cảnh báo lỗi khi hoạt động |
| 3 | Máy hấp tiệt trùng công nghệ hơi nước 2 cửa ≥ 800L | Cái | 2 | 1. Yêu cầu cấu hình (Cho 1 máy) Máy hấp tiệt trùng kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy chính: 01 Máy Giá đồ tiệt khuẩn đồng bộ chính hãng: 02 Cái Xe đẩy đồ đồng bộ chính hãng: 02 Cái Nồi hơi đồng bộ chính hãng: 01 Cái Bơm chân không đồng bộ chính hãng: 01 Cái Máy ủ và đọc sinh học cho công nghệ tiệt khuẩn hơi nước: 01 Cái Vật tư tiêu hao đi kèm đạt tiêu chuẩn chất lượng: Túi đóng gói: 01 Cuộn Test chỉ thị hóa học: 01 Hộp Băng dán chỉ thị nhiệt: 02 Cuộn Bowie Dick test: 100 Test Gói kiểm tra máy PCD: 50 Gói Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 02 bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật: Là thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước và sấy khô bằng chân không. Có chứng nhận tiêu chuẩn EN285 và CFS Châu Âu Tiệt khuẩn và các chương trình hoạt động: Có thể cài đặt nhiệt độ tiệt trùng từ ≤ 121°C đến ≥ 134°C Chương trình tiệt trùng cài đặt sẵn: ≥ 6 chương trình Có chương trình kiểm tra tốc độ rò rỉ Leck-test Có chương trình kiểm tra Bowie dick Có tối thiểu các chương trình: hấp tiệt trùng ở 121°C và hấp tiệt trùng ở 134°C Buồng máy tiệt trùng: Dung tích buồng tiệt trùng: ≥ 800 lít Buồng máy chứa ≥ 12 bộ dụng cụ theo tiêu chuẩn STU, ISO hoặc SPRI Cấu trúc vật liệu thép không gỉ 316L, độ dày ≥ 6mm Cách nhiệt bằng bông khoáng bọc nhôm, độ dày ≥ 60mm Cửa buồng: ≥ 02 cửa buồng: loại cửa trượt tự động lên xuống Giăng cửa làm bằng silicon hoặc tương đương Cấu trúc cửa bằng vật liệu thép không gỉ 316, độ dày ≥ 6mm Giá đẩy đồ: Giá đẩy đồng bộ và phù hợp với máy Làm bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn Giá đẩy có ≥ 04 bánh xe Xe đẩy đồ: Xe đẩy đồng bộ và phù hợp với máy Khung xe được chế tạo từ thép không gỉ hoặc tốt hơn Bộ sinh hơi: Bộ sinh hơi bằng điện tích hợp bên trong máy đáp ứng tiêu chuẩn EN 14222 hoặc PED 2014/68/EU hoặc tương đương Hệ thống điều khiển bộ sinh hơi được tích hợp vào bộ điều khiển của hệ thống Số thanh gia nhiệt ≥ 6 thanh Dung tích bộ tạo hơi ≥ 60 lít; Công suất bộ sinh hơi: ≥ 60 kW Chất liệu thép không gỉ 316L, độ dày ≥ 10mm Bộ sinh hơi được bọc cách nhiệt bằng bông khoáng , độ dày ≥ 2mm Tích hợp bể chứa nước bên trong máy, tự động cấp nước từ bể chứa thông qua các van và bơm cấp Tự động kiểm soát mực nước tối thiểu Hệ thống bơm chân không: Tích hợp trang bị bơm chân không vòng nước ≥ 1 cấp; Công suất ≥ 2 kW; độ ồn thấp ≤ 85dB Thực hiện sấy khô bằng chân không Bộ phận điều khiển: Thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cho thiết bị điện như: IEC 61010-1: 2010 + AMD1: 2016 hoặc tương đương Thiết bị đáp ứng chuẩn an toàn thiết bị áp suất PED Châu Âu 2014/68/EU hoặc tương đương Sử dụng bộ điều khiển: PLC hoặc tương đương Màn hình điều khiển cảm ứng, kích thước ≥ 8 inch Chức năng an toàn: Thiết bị đáp ứng chuẩn an toàn thiết bị điện EN 61326-1:2013 Có các cảm biến dự phòng đảm bảo tính an toàn cho hệ thống Có cơ cấu an toàn để ngăn việc mở cửa trong khi chương trình đang chạy Có công tắc ngắt khẩn cấp để dừng ngay chu trình hấp |
| 4 | Máy rửa khử khuẩn tự động 2 cửa ≥ 250L | Cái | 2 | 1. Yêu cầu cấu hình (Cho 1 máy) Máy chính dung tích ≥ 250 lít; 02 cửa trượt tự động: 01 máy Bộ phụ kiện kèm theo máy bao gồm: Bơm nước tuần hoàn chính hãng: 01 cái Bơm định lượng hoá chất tích hợp chính hãng: 02 cái Giá rửa dụng cụ 5 tầng chính hãng: 01 cái Giá rửa dụng cụ gây mê chính hãng: 01 cái Giá rửa dụng cụ phẫu thuật nội soi chính hãng: 01 cái Giỏ rửa DIN tiêu chuẩn chính hãng: 18 cái Máy kiểm tra độ sạch bằng Protein: 01 máy Que test kiểm tra tồn dư protein: 100 que Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh và Tiếng Việt ): 02 bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật máy rửa tự động ISO 15883 Có giấy phép lưu hành CFS Châu Âu Thông số chung Dung tích máy ≥ 250 lít Dung tích buồng máy tối đa theo tiêu chuẩn DIN ≥ 18 giỏ Máy rửa sử dụng vòi phun nước nóng để rửa dụng cụ một cách tự động, quá trình khử khuẩn và sấy khô theo đặc điểm và yêu cầu của các dụng cụ y tế khác nhau, đạt tiêu chuẩn ISO 15883 Vật liệu: Buồng máy: thép không gỉ 316L, độ dày ≥ 1.5mm Số cửa ≥ 02 cửa tự động kèm hệ thống khoá liên động Kích thước buồng đảm bảo theo tiêu chuẩn DIN chứa ≥ 18 giỏ Nhiệt độ rửa ~ 40℃ có thể điều chỉnh Nhiệt độ khử khuẩn: 70℃～93℃ có thể điều chỉnh Nhiệt độ sấy: 70℃～120℃ Bơm nước tuần hoàn ≥ 01 bơm Bể gia nhiệt nước nóng trong máy: ≥ 02 bể; Công suất gia nhiệt ≥ 18kW Bơm định lượng ≥ 2 bơm định lượng tiêu chuẩn Quạt khí nóng tuần hoàn để sấy khô dụng cụ ≥ 2 cái Hệ thống điều khiển: Màn hình màu cảm ứng ≥ 8 inch, hệ thống lưu trữ và in tự động, hiển thị trạng thái làm việc của thiết bị Cửa đóng được làm từ kính cường lực ba lớp cách âm, cách nhiệt Chương trình: Quy trình rửa có ≥ 06 chương trình bao gồm: rửa sơ bộ, rửa enzyme, xả lần 1, xả lần 2, khử khuẩn, sấy khô. Cài đặt sẵn ≥ 9 chương trình và có thể cài đặt tuỳ chỉnh Chức năng an toàn Thiết bị có chức năng khóa an toàn Thiết bị tự động bảo vệ khi quá nhiệt Thiết bị tự động bảo vệ chống khô cháy ống gia nhiệt Có cảnh báo bằng âm thanh |
| 5 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp khí Ethylen Oxide ≥ 200L | Cái | 1 | 1. Yêu cầu cấu hình: Máy chính: 01 máy Bộ phụ kiện theo máy bao gồm: Bộ xử lý khí thải Ehylene Oxide: 01 Bộ Cảm biến theo dõi và cảnh báo nồng độ khí EO: 01 cái Máy ủ và đọc chỉ thị sinh học tự động tiệt khuẩn EtO: 01 Cái Giỏ tiệt khuẩn bằng thép không gỉ ≥ 03 Cái Xe đẩy nâng hạ tự động bằng điện ≥ 02 cái Vật tư tiêu hao kèm theo Test chỉ thị hóa học: 01 Hộp Test chỉ thị sinh học: 01 Hộp Bình ga khí EtO 100: 100 bình Hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 02 Bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật: Có chứng chỉ an toàn môi trường ISO 14001:2015 Có chứng chỉ an toàn và sức khoẻ ISO 45001:2018 Có chứng nhận CFS Châu Âu Buồng máy: Dung tích ≥ 200 lít, Cửa Số cửa ≥ 02 cửa trượt tự động kèm chế độ khoá liên động Hệ thống điều khiển Điều khiển bằng màn hình cảm ứng ≥ 8 inch. Hiển thị nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, thời gian, chu trình, giai đoạn tiệt khuẩn, thông báo cảnh báo, v.v. In báo cáo và đồ thị các thông số tiệt trùng: Tên chương trình, ngày tiệt trùng, thời gian bắt đầu và kết thúc, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm và thời gian giai đoạn của quá trình tiệt trùng, mã cảnh báo, v.v. Chương trình Có tối thiểu ≥ 2 chương trình tiệt khuẩn gồm 37℃ và 55℃ Có chương trình test rò rỉ và chương trình xử lý cho bình khí EO hết hạn để đảm bảo an toàn cho người vận hành. Bộ xử lý khí thải EtO Đảm bảo khí thải ethylene oxide còn lại sau khi tiệt khuẩn được phân hủy thành CO2 và hơi nước đảm bảo an toàn cho môi trường. Hiệu suất phân hủy đạt ≥ 99.99% Cảm biến theo dõi nồng độ khí EtO Lắp đặt trong phòng đặt máy tiệt khuẩn EO, giám sát nồng độ khí EO môi trường xung quanh Khoảng đo: 0～30 PPM; Độ chính xác ~ 0.01 PPM Hiển thị nồng độ trung bình khí EO theo khối lượng mỗi 15 phút và 8 giờ |
| 6 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma ≥ 150L | Cái | 1 | 1. Yêu cầu cấu hình: Máy chính: 01 máy - Bộ phụ kiện theo máy chính bao gồm: + Thiết bị giám sát nồng độ H202: 01 cái + Bơm chân không tích hợp trong máy ≥ 01 cái + Máy ủ chỉ thị sinh học tự động tích hợp: 01 cái + Giỏ đựng dụng cụ chính hãng ≥ 02 cái + Xe đẩy nâng hạ tự động bằng điện ≥ 02 cái - Vật tư tiêu hao kèm theo: + Chỉ thị sinh học: 50 ống + Chỉ thị hoá học Plasma: 250 test + Giấy in nhiệt: 01 Cuộn + Băng hoá chất tiệt khuẩn Hydrogen Peroxide: 100 băng + Bộ phụ kiện tiêu chuẩn (lõi lọc, dầu bơm chân không) ≥ 01 Bộ + Hướng dẫn sử dụng ( Tiếng Anh và Tiếng Việt): 02 Bộ 2. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Đạt tiêu chuẩn ISO 14937 tiệt khuẩn cho các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và chứng nhận CFS Châu Âu - Dung tích ≥ 150 lít - Cửa buồng ≥ 02 cửa, cửa trượt tự động - Màn hình cảm ứng màu ≥ 8 inch; Hệ thống điều khiển: PLC - Có thiết bị giám sát theo thời gian thực nồng độ H2O2 trong buồng tiệt khuẩn; Công suất tạo Plasma ≥ 500W - Có hệ thống tinh chế H2O2, bộ lọc khí H13 đảm bảo an toàn cho môi trường và người vận hành Tiệt khuẩn và các chương tình hoạt động - Nhiệt độ tiệt trùng đảm bảo từ 50℃±5℃ - Sử dụng hoá chất tiệt khuẩn H2O2 nồng độ ≥ 50% - Có khả năng tiệt trùng: + Ống Teflon hoặc Polyethylene đường kính ≥1mm, dài ≤ 4000mm + Ống thép không gỉ: đường kính ≥0.7mm, dài ≤600mm - Có trang bị bơm sấy chân không và chu trình sấy khô dụng cụ và có thể cài đặt tùy chỉnh - Có chương trình tự động chạy chương trình làm ấm buồng tiệt khuẩn trước khi bắt đầu. - Có ≥ 4 chương trình tiệt khuẩn - Thời gian tiệt khuẩn: + Chu trình tiêu chuẩn ≤ 55 phút + Chu trình nhanh ≤ 30 phút + Chu trình tiệt khuẩn dây nội soi: ≤ 40 phút - Có các chương trình đảm bảo tương thích với dụng cụ nội soi Da Vinci và tương đương Cửa và buồng tiệt trùng: - Chất liệu hợp kim nhôm hoặc tương đương, độ dày độ dày ≥ 15mm - Có các cảm biến nhiệt độ độc lập riêng cho buồng tiệt trùng, cửa để đảm bảo nhiệt độ trong buồng đồng đều Chức năng an toàn - Có chức năng nhắc nhở và cảnh báo bảo trì cho thiết bị |

Phụ lục 2 - Mẫu báo giá

BÁO GIÁ

Kính gửi:  Bệnh viện Nhi Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho danh mục hàng hóa như sau:

1. Báo giá hàng hóa và dịch vụ liên quan:

| STT | Danh mục | Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết | Mã hàng hóa | Mã HS | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Hãng chủ sở hữu | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá đã bao gồm VAT (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

........, ngày ........ tháng.......năm 2024

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

Ký tên, đóng dấu (nếu có)